# 商务要求

（一）项目概述

本项目共1包，信息处理与控制工程实验教学中心实验室建设项目

（二）商务要求

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后1个月内

1.2 交货地点：业主指定地点

2．付款方法和条件：

安装验收合格后15个工作日内支付合同总额的90%，使用一年无质量问题后，7个工作日内支付合同总额的10% 。

3.质保期：

3.1整机设备质保期为 1 年

3.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。

3.3卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期

4. 提供的技术资料

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料：

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证5年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4卖方在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

- 技术、服务要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术指标及性能说明 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电气控制及继电保护试验台 | 1.整体要求： ★实验系统安全可靠、操作方便灵活，既是学生的实验平台又可作为老师的科研平台。 ★微机保护装置具有自主介入编程软件功能，学生可以参与编程，而不影响装置性能。 ★微机保护部分具有自主知识产权，方便升级和售后维护（提供加盖生产厂商公章的复印件）。 ★ 提供省部级电力检测机构出具的产品性能检测报告。 现场提供满足招标要求的产品彩页、实验指导书。 2.技术参数： - 1）★A．具有常规电磁型电流、电压、方向、差动、负序、重合闸等继电器既可完成单个继电器特性实验，又可完成多种继电器的组合实验（继电器必须采用正规许昌、许继电器厂产品、移相器须为三相数字式移相器）。 - B．具有微机保护，可完成电流、电压保护，变压器保护、阻抗保护，微机保护测量值优于1%。 - ★C．学生、老师可以利用设备上既有的硬件进行介入编程，因此可以用于学生实验、学习编程。 - D．具有很好的综合性，既可做保护试验，又可做二次控制试验，并带有声光警示； - E．实验系统能进行各种故障类型试验。 - F．结合教学与课程设计，用户可以用电磁型差动继电器做试验，也可以改用整流型差动继电器做试验。 - G．具有可更换模块，可以根据用户需求增加各种类型的继电保护试验或自动装置试验模块。 - H．安装方便、扩展性强。具有多重保护：保护人身安全、设备安全。 - I．输入电源：380V±10% 50Hz，容量不大于9KVA - J．工作环境：温度－10℃～＋40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 2)能完成如下实验 - A．各种常规继电器特性实验； - B．继电保护实验及综合实验； - C．电气二次控制回路实验； - D．自动装置实验； - E．微机线路保护实验、综合实验； - F．微机变压器保护实验； - ★G．微机变压器保护与差动继电器联合试验； - H．微机阻抗保护实验； - I．闪光继电器，闪光灯，蜂鸣器试验。 - ★J.学生、老师可以利用设备上既有的硬件进行介入编程。 3、配置不少于如下要求： 1）升流器 ； 2) 整流模块； 3）三相调压器； 4）数字交流电压表（0.5级）； 5）数字交流电流表（0.5级）； 6）数字直流电流表（0.5级）； 7）控制回路； ★ 8）三相数字式移相器； 9）BX7D-1/6滑线式电阻（30/5A）； 10）BX7D-1/6滑线式电阻（3/15A）； 11）2KVA单相调压器； 12）DY-32电压继电器； 13）DY-4型负序电压继电器； 14）DL-31电流继电器； 15）DX-31B信号继电器； 16）DS-32时间继电器； 17）DZY-204中间继电器； 18）DZB-213中间继电器； 19）DZY-中间继电器； 20）LG-11功率方向继电器； 21）DCD-5A型差动继电器； 22）JX-3/1闪光继电器； 23）DCH-1重合闸（包含DS-32C）； ★24）微机保护装置（包含电流电压、阻抗保护和变压器保护,具有介入式编程功能）； 25）ZNB-II智能式多功能表； ★26）BX8D-3/2型31/10A三相滑线电阻器； 27）系统电阻； 28）电压互感器； 29）5kVA 220/127V变压器； | - 5 | - 台 |  |
| - 2 | - 微机保护集中控制台 | - 整体要求： - 可以将多台带有微机保护的实验台组合成一个集控式微机保护实验系统。每台保护实验台可以单独开出实验，同时组成一个监控系统。实现远方的操作和监视功能： - （1）远方读取整定值并修改整定值； - （2）远方操作开关跳、合闸； - （3）当整定值由于学生误设置而出现错误时，可以迅速恢复原定值； - （4）多级密码设置； - （5）记录数据； - （6）故障标志清除； - （7）数据库管理（打印）； - （8）定值打印； - （9）允许多台微机保护联网也可用于单台； - （10）允许用串口或以太网组网； - ★（11）上位机显示主接线、潮流；直接编程下传； - （12）打印报表及试验结果； - ★（13）学生可以参与编程，而不影响装置性能等。 - 技术参数： - （1）将多台带有微机保护装置的实验台用RS485同微机保护集控台通讯； - （2）能从远方读取整定值，能正确进行远方整定值的修改； - （3）能正确进行远方的开关操作； - （4）能对多台微机保护装置采样的潮流实时监视和报表打印。 - ★（5）能与原有设备兼容通讯联网。 - 3.配置要求如下： （1）微机保护集控台 1台 （2）控制处理终端 1台： Intel Xeon E3-1225v5 四核处理器，主频≥3.3GHz，缓存≥8M；Intel C236及以上芯片组；8G DDR4 2133MHz ECC内存，最大可支持64G内存； ★1TB 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持4个3.5"硬盘槽位；提供M.2硬盘槽位，并支持NVMe SSD硬盘； ★≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口，配置9合1读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）；配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen 3.0x4（16长度）、2个PCIe Gen3.0x1； ★250W 和 400W电源； ★塔式标准机箱，内嵌式把手设计，易于搬运，后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁； ★提供3C认证、EPEAT GLOD、Energy Star、GREENGUARD认证复印件并加盖厂商鲜章； ★支持多点还原、职能排序、断点续传功能 ★提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺函 （3）工业控制计算机 1台： IPC-620-01,ECS-1823V2NA, P-E5300/2.6G，(带多串口通讯模块)(抗干扰)工控机，硬盘不低于500G，内存不低于2G，双核CPU） - 液晶显示屏 1台： - 品牌显示器，≧19寸 - 激光打印机 1台： - A4纸打印 （6）控制继电器 若干 （7）控制回路 1套 （8）集控系统软件 1套： 数据存储，并实现远方的操作和监视等功能： （9）PLC控制器 1个 （10）电缆及其他配件 1批 | - 1 | - 台 |  |
| - 3 | - 电力系统综合自动化实验台 | - 整体要求： ★实验系统安全可靠、操作方便灵活，既是学生的实验平台又可作为老师的科研平台。（文字表述） ★实验系统结构紧凑，一体化设计，无外挂件，方便管理和学生操作。 提供产品图纸、有技术指标的产品彩页、使用说明书、实验指导书外，还须提供配套使用正规出版的国家级规划教材。 ★综合试验台具有各种微机自动装置和对应的各种手动控制装置，便于学生进行比较实验。 ★核心控制、保护部分具有自主知识产权，方便升级和售后维护（提供加盖原厂商公章的复印件）。 ★提供本产品经省部级电力测试部门出具的性能检测报告。 - 2.技术参数： （1）三相同步发电机(SN=2.5KVA，VN=400，nn=1500r.p.m) （2）直流电动机(PN=2.2KW，VN=220V) （3）具有中间开关站的双回路输电线路(xL1=xL2=20Ω，xL3=xL4=40Ω)模型 （4）15KVA三相自耦调压器模拟无穷大系统 （5）4KVA整流变压器，调速、励磁等部件采用插件式结构，便于维护。 （6）微机调速装置（采用插件式结构） 测量发电机转速精度优于0.2%；测量系统功角精度优于1度；手动模拟调节；微机自动调节；微机手动调节 ★（7）微机励磁调节器（采用插件式结构） 手动、它励、自并励方式；恒电压、恒电流、恒无功、恒a四种控制方式；三种励磁限制功能；电力系统稳定器(PSS)功能；通讯功能；装置有多种波形的观测孔，可实时观测各种波形。 （8）发电机电压调整范围 20%~120%（单机），20%~ 130%（单机试验），85%~120%（并网）；发电机电压调节精度：0.5%UN；起励超调小于10%UN，甩负荷超调小于15%UN；调差率±15%可调，档距小于0.1%；测控频率10Hz，即每工频周波测量和控制输出各两次 ★（9）微机准同期控制器（采用插件式结构） 测量系统频率，机端电压，系统电压精度优于0.5%； 全自动准同期合闸； 半自动准同期合闸； 断路器合闸时间测定； 多种参数的修改； 通讯功能； 装置有多种波形的观测孔，可实时观测各种波形。 （10）YHB-III型微机保护装置（采用插件式结构） 过流保护；装置有故障波形的观测孔，可实时进行故障电流波形观测；微机自动重合闸功能；电流测量值优于1% - （11）可以实现与微机联接通讯。 - 3.能完成的实验： （1）发电机启动和调整实验；（2）运行方式实验；（3）负荷调整实验；（4）手动准同期并列实验；（5）半自动准同期并列实验；（6）全自动准同期并列实验；（7）偏离准同期并列条件合闸实验；（8）整定不同恒定越前时间合闸实验；（9）各种信号波形观测；（10）不同a（控制角）的励磁电压波形观测实验；（11）同步发电机起励实验；（12）控制方式及其相互切换实验；（13）逆变灭磁和跳灭磁开关灭磁实验；（14）伏赫限制实验；（15）同步发电机强励实验；（16）欠励限制实验；（17）调差特性实验；（18）过励限制实验；（19）单回路稳态对称运行实验；（20）双回路与单回路的稳态对称运行比较试验；（21）单回路稳态非全相运行试验；（22）单回路不对称稳态短路运行状态下实验；（23）励磁调节器对静态稳定性影响实验；（24）无调节励磁时，功率特性和功率极限的测定；（25）手动调节励磁时，功率特性和功率极限测定；（26）微机自并励时，功率特性和功率极限的测定；（27）微机它励时，功率特性和功率极限的测定；（28）单回路、双回路输送功率与功角关系实验；（29）短路类型对电力系统暂态稳定性的影响实验；（30）故障切除时间对暂态稳定的影响实验；（31）有无强励磁对暂态稳定性影响试验；（32）线路重合闸及其对系统暂态稳定性影响的实验；（33）同步发电机异步运行和再同步实验；（34）单机带负荷实验；（配负荷箱）（35）单机带负荷与单机无穷大系统时频率特性实验。 4.配置： （1）电机组 1套： A、三相同步发电机 容量：SN=2.5KVA,电压：VN=400V，转速：nN=1500r.p.m, 功率因素COSφ=0.8； B、直流电动机组功率：PN=2.2KW，电压：UN=220V，转速：nN=1500r/min （2）试验台柜体 1台： 采用高质量钢材喷塑材料,台面上铺设防静电的绝缘橡皮(带设备保护系统、人身保护系统、散热系统)尺寸：1.80m×0.83m×1.80m （3）模拟线路电抗器 1套： A、 20 10A可调分接头电抗器；B、 40 10A可调分接头电抗器；以上电抗器在短路时不饱和 - 输电线路模型 4条 - 整流变压器 /Y，380/170，180，190V，4KVA - 1台 - 励磁变压器 /Y，380/60，70，80V，500VA 1台 - 控制开关 5只： - 多档切换操作 - 空开四极 1只 - 系统控制回路 1套 - 操作按钮（带指标灯） 25只 - 电源AC 380V 2只 - 电压互感器JOG4-0.5 380V/100V （13）电流互感器40I 15A/5A 7只 - （14）各种电力仪表 13只： - 电流表： - 0-15A，1.5极（原动机) - 0-10A，1.5极（励磁） - B、电压表： - 0-250V 1.5级（原动机） - 0-450V，1.5极（发电机） - 0-80V，1.5极（励 磁） - 0-450，1.5极（开关站） - 0-450V，1.5极（系统）； - C、同期表： - ±3HZ，±10V，2.5极； - 发电机频率：40-55HZ，100V，1.0极； - A、B、C三相电流：0-7.5A，7.5/5A，1.5极； - 有功功率:0-5KW，7.5/5A，380V/100V，2.5极； - 无功功率：0-4KW，7.5/5A，380V/100V，2.5极 - （15）各种控制继电器、保险端子 MK2P-I AC220 25只 - （16）接触器 23只 - （17）微机/手动励磁装置（带PSS功能/工业级） 1台 - （18）微机/手动调速装置（自主研制） 1台 - （19）微机/手动准同期装置（自主研制） 1套 - （20）微机保护装置（带自动重合闸）自主研制 1台 - （21）15KVA三相自耦调压器 1套 | - 3 | - 台 |  |

- 评分办法明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 35% | 35 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *35 - 根据财库[2011]181号文，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 根据川财采[2015]33号文，对失信行为投标人给予6%/次的报价累加加成，用加成后的价格参与评审，若加成后的报价超过预算的，视为无效投标。 |  |
| 2 | 技术和商务及其他要求50% | 50 | 技术、商务及其他要求低于招标文件第六章要求的（负偏离），★号参数负偏离一项扣5分，一般参数负偏离一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩8% | 8 | 评标委员会根据投标人或生产厂家提供的同类产品销售总业绩（2014年-至今）进行综合评定，每有一个销售业绩得2分，最多得8分。 | 以销售合同或中标通知书为准 |
| 4 | 售后服务3% | 3 | 根据投标人承诺的质量保证范围，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划等进行综合分析比较评分，最好得3分；一般得2分；差不得分。 |  |
| 5 | 节能、环保2% | 2 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的得0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供清单复印件） | 以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 |
| 6 | 投标文件的 规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |